**1. SORUMLULAR**

Bu talimatın uygulanmasından Merkezi Sterilizasyon Ünitesi personeli sorumludur.

**2. UYGULAMA ADIMLARI**

* Sıvı tankı işaretli yere kadar doldurulur.
* Sıvı içine koyulacak enzimatik solüsyon miktarı üretici firma önerileri doğrultusunda eklenir.
* Cihazın güç düğmesi açılır.
* Kalibrasyon düğmesine basılarak 5 dk kalibrasyonu sağlanır.
* Yıkama zamanı düğmesine basılarak istenen süre ayarlanır. (5-10 dk)
* Dijital göstergeden ısı 45 C°’ye ayarlanır.
* Delikli yıkama sepetine malzemeler fazla yükleme yapılmadan yerleştirilir.
* Geniş yüzeyli büyük cihazlar ultrasonik dalgaları engelleyeceğinden sepetin alt kısmına yerleştirilir.
* Cihaz yüzeyine cerrahi aletler kesinlikle değmemelidir.
* Kapaklı malzemelerin kapakları açılarak cihaza yerleştirilir.
* İşlem yapılacak malzemenin tamamı sıvı içinde olmalıdır. Kapak kapatılarak başlat düğmesine basılır.
* Yıkama süresi bitiminde malzemeler akan suyun altında bolca durulanır.
* Lümen içleri kontrol edilir, kirlilik var ise fırça yardımı ile temizlenir ve basınçlı su ve hava geçirilerek yumuşak bir bez ile kurulanır.
* Ultrasonik yıkama cihazının sıvısı kirlendikçe ve üretici firmanın önerdiği sürelerde değiştirilir
* İçindeki sıvıyı boşaltmak için su tahliye vanası açılır.
* Her solüsyon değişim sonrası boşaltılan tankın içi dezenfektan solüsyon ile ıslatılmış bez ile silinir.
* Çalışırken cihazın içine asla el sokulmamalıdır.
* Çalışmadığı zamanlarda cihaz elektrik fişinden çıkarılmalıdır.

**Ultrasonik Yıkama Makinelerinin Temizliği:**

* Cihaz ve cihazın bulunduğu raf kullanım aralarında kontaminasyon varsa dezenfektanla ıslatılmış bezle silinir.
* Yeni solüsyon hazırlanmak üzere boşaltıldığında, tankın içi dezenfektan solüsyonla ıslatılmış bezle ile temizlenir.
* Ultrasonik Yıkama Makinelerinin Temizliği üretici firmanın önerileri doğrultusunda yapılır.