**1.SORUMLULAR**

 Merkezi Sterilizasyon Ünitesi çalışanları ve sorumlusu.

**2.FAALİYET AKIŞI**

* Konsinye setler için her yükte kimyasal indikatörle birlikte PCD testinin içine konularak o yük ile birlikte steril edilir.
* Steril edilen biyolojik test tüpü biraz soğuduktan sonra, inkibatör yuvalarından birisinin içerisine yerleştirilerek bastırılır ve kırılması sağlanır yeniden yuvadan çıkartılıp bir kez aşağı doğru sallayarak sıvının besi yerine ulaşması sağlanır.
* Yeniden inkübasyon yuvalarından birine yerleştirilerek inkübasyon süresi başlatılır.
* Süre dijital ekrandan takip edilir.
* Pozitif sonuç 5 dak. İçerisinde alınacağı için, personel cihaz yanın da 5 dk. durarak takip etmelidir. Negatif sonuç alındıktan sonra test sonucu, otoklav no, tür no ve personel bilgileri girilerek bilgisayardan çıktı alınır tüpün üzerindeki etiket yükleme tutanağına yapıştırılır. Alınan çıktı otoklavın yükleme tutanağına iliştirilerek arşivlenir.
* 1saat sonunda inkübatör üzerindeki o yuvaya ait dijital ekranda negatif (-) uyarısının alınması beklenir.
* Acil bir durum olmadığı sürece negatif sonuç alınmadan malzemeler birimlere gönderilmelidir.
* Eğer sonuç pozitif ise yani biyolojik ölüm gerçekleşmedi ise Dijital ekranda pozitif (+) uyarısı görüldüğü zaman yükte atılan malzemeler tekrardan paketlenerek steril edilir.
* Eğer malzemeler birimlere gönderilmişse bilgi verilir malzemeler yeniden istenir.
* Malzemeler kullanılmış ise hastane enfeksiyon komitesine bildirilir.